**Anunț specific de achiziții**

**Cerere de cotații - Bunuri**

**Țara:** Republica Moldova

**Instituția:** Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

**Titlul proiectului:** Învățământul Superior din Moldova

1. **ID Proiect:** P167790
2. **Titlul subproiectului:** „Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu” FORCE\_Farm”
3. **Obiectul achiziției:** Echipamente pentru laboratoare

**Ref. Nr.:** MD-USMF- 475007-GO-RFQ

1. Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldovaîn cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare MD-MOED-6542-ASF-U2-09 din 27.11.2023 pentru realizarea subproiectului „Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu” FORCE\_Farm”.
2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribuire în cadrul achiziției *Echipamentelor pentru laboratoare.*
3. Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nu.** | **Denumirea bunurilor** |
| Lotul nr.1 | Echipamente pentru laboratoare |

1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 *(denumit în continuare „Regulament de* *achiziții”);* și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la *Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova*, *mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, tel. 022-205-240, e-mail:* *vadim.juc@usmf.md**.*
3. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos:

*mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, bir.213,* înainte de *06.03.2025, ora 15:00.*

**Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse**.

1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
2. Adresa menționată mai sus, în punctul 6, 7 este:

*Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, bir.213, Vadim Juc, jurist/manager achiziții, e-mail:* *vadim.juc@usmf.md* *, +373 22 205 240,* [*www.usmf.md*](http://www.usmf.md)*.*

**Semnătura Managerului de proiect**

**Olga tagadiuc\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CERERE DE COTAȚII**

**PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI**

Data: 17.02.2025

**Instituția:** Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

**Titlul proiectului:** Învățământul Superior din Moldova

1. **ID Proiect:** P167790
2. **Titlul subproiectului:** „Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu” FORCE\_Farm”
3. **Obiectul achiziției:** Echipamente pentru laboratoare

**Ref. Nr.:** MD-USMF- 475007-GO-RFQ

**Sursa de finanțare:** IDA credit nr. 6542-MD.

1. **Către:** Toate companiile interesate

Stimați Domni,

1. Sunteţi invitaţi de a prezenta oferta de preţ pentru furnizarea Echipamentelor pentru laboratoare:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Nu.**
 | **Denumirea bunurilor** | **Cantitate** |
| Lotul 1 | Echipamente pentru laboratoare | 1 |

*Informații despre specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt atașate.*

1. Puteți oferta pentru un Lot în cadrul acestei Invitații. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru un lot și contractul va fi atribuit firmei care va oferi cel mai mic cost total evaluat al lotului. Ofertanții sunt obligați să prezinte oferta pentru întreaga cantitate din lot cu articolele incluse. Ofertele/loturile incomplete sau parțiale nu vor fi luate în considerare. Ofertele/opțiunile alternative nu sunt permise.
2. Oferta Dumneavoastră va fi prezentată conform formularului anexat, va fi adresată şi prezentată pe suport de hârtie la următoarea adresă:

*Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, bir.213, Vadim Juc, jurist/manager achiziții, e-mail:* *vadim.juc@usmf.md* *, +373 22 205 240*.

1. Termenul limită de recepționare a ofertei Dumneavoastră de către Cumpărător la adresa indicată în punctul 3 este data de: 06.03.2025, ora 15:00.

 Ofertele întârziate vor fi respinse.

1. Oferta Dumneavoastră în limba română, după caz, trebuie să fie însoțită de informații generale despre ofertant:
	1. *o copie a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali;*
	2. *o copie al Certificatului de atribuire a contului bancar;*
	3. *Declarație privind deținerea experienței specifice de minimum 3 ani în livrarea bunurilor similare confirmată prin anexarea unui contract executat în ultimii 3 ani de activitate cu valoarea de cel puțin 25% din suma totală a ofertei prezentate;*
	4. *Confirmarea înregistrării în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor sau Declarația ofertantului prin care se obligă că până la momentul semnării contractului va prezenta confirmarea înregistrării în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018”;*
	5. *Autorizația producătorului este necesără de a fi prezentată pentru următoarele poziții: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 și 1.6.*
2. Ofertele Dumneavoastră vor fi prezentate conform instrucțiunilor de mai jos și în conformitate cu Termenii și Condițiile de livrare indicați în cererea de cotații, care fac parte integrantă din Contract.
	1. **PRETURI:** Condițiile de livrare vor fi conform Regulilor Incoterms 2020, DDP.

Prețurile pot fi cotate în moneda oricărei țări membre ale Băncii, dar nu mai mult de trei valute.

*Bunurile sunt achiziționate în scopul implementării „Proiectului Învățământul Superior din Moldova”. Astfel, prețurile bunurilor ofertate sunt scutite de taxe cu drept de deducere în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova* ***nr. 246 din 08 aprilie 2010,*** *modificată și completată prin Hotărârea* ***nr. 149 din 09 martie 2022*** *cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa Nr. 2**(poziția 15).* [*https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\_id=130260&lang=ro*](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130260&lang=ro)

* 1. **EVALUAREA OFERTELOR:** Ofertele care vor corespunde în mod substanțial specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor acestora. Ofertele care vor fi prezentate într-o altă valută decît cea națională, pentru comparare vor fi convertite în lei moldovenești conform cursului de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei (după cum este publicat de bancă pe http://www.bnm.md) la data specificată la paragraful 4 din prezenta invitație.

 În procesul de evaluare a ofertelor, Cumpărătorul va determina pentru toate ofertele, preţul de evaluare prin ajustarea preţului ofertei, după caz, prin efectuarea corectărilor în caz de erori aritmetice după cum urmează:

(a) în caz că există discrepanţă dintre sumele în cifre şi cele în cuvinte, sumele în cuvinte vor prevala;

(b) în caz că există discrepanţă dintre preţul unitar şi cel total per linie ca rezultat al înmulţirii preţul unitar cu cantitatea, preţul unitar propus va prevala;

 (c) în caz că Furnizorul refuză să accepte corectările, Oferta de Preţ va fi imediat respinsă.

* 1. **ATRIBUIREA CONTRACTULUI:** Contractul va fi atribuit companiei care va oferi cel mai mic preţ evaluat şi care este conform cu standardele, cerinţele tehnice şi financiare solicitate. Compania câştigătoare va semna un Contract conform modelului de contract atașat și termenilor, condiţiilor de livrare solicitate.
	2. **VALABILITATEA OFERTEI:** Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 de zile de la data limită de primire a ofertelor indicată la punctul 4 al acestei Cereri de cotații.

Informații suplimentare pot fi obținute în timpul programului de lucru, între orele 08:00 și 17:00 de la:

*Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, bir.213, Vadim Juc, jurist/manager achiziții, e-mail:* *vadim.juc@usmf.md* *, +373 22 205 240*.

1. Ofertantul urmează să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de cotații. Neprezentarea tuturor informațiilor sau documentației cerute de Cererea de cotații poate duce la respingerea ofertei.
2. Un potențial ofertant care solicită orice clarificare cu privire la Cererea de cotații va contacta Cumpărătorul în scris, la adresa specificată la punctul 6. Cumpărătorul va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția ca această solicitare să fie primită cel târziu la două (2) zile calendaristice anterioare termenului limită de primire a ofertelor.
3. În orice moment înainte de termenul limită de primire a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Cererea de cotații prin emiterea unui act adițional. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de cotații și va fi comunicat în scris tuturor celor care au primit invitația de a oferta direct de la Cumpărător.
4. Ofertantul va suporta toate costurile asociate cu pregătirea și depunerea ofertei sale, iar Cumpărătorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procesului de achiziție.
5. În momentul atribuirii Contractului, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a crește sau reduce cantitatea de bunuri, cu condiția ca aceasta să nu depășească cincisprezece (15) procente pe articol și fără nici o modificare a prețurilor unitare sau a altor termeni și condiții ale contractului citat și Cererea de cotații.
6. Cumpărătorul își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de achiziție și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără ca aceasta să-și asume nici o răspundere față de ofertanți.
7. Achizițiile se vor efectua în conformitate cu:
	1. Regulamentul de Achiziții al Băncii Mondiale pentru debitorii de finanțare a proiectelor de investiții – Achiziții în finanțarea proiectelor de investiții de bunuri, lucrări, servicii non-consulting și consultanță, emis la 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018; și
	2. cele mai recente Ghiduri privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției în proiectele finanțate prin împrumuturi BIRD și credite IDA.
8. **Inspecții și Audituri**
	1. Ofertantul va îndeplini toate instrucțiunile Cumpărătorului în corespundere cu legislaţia în vigoare.
	2. Ofertantul, precum și subcontractanțiii, prestatoriii de servicii, personalul agenților, va permite Băncii să inspecteze toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă. În acest sens va fi semnată Anexa nr. 2 a prezentei documentații.

***Vă rugăm să confirmaţi prin poştă electronică primirea acestei invitaţii indiferent dacă veţi prezenta sau nu veţi prezenta ofertele de preţuri.***

Cu respect,

**Semnătura Managerului de proiect**

**OLga Tagadiuc\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Modelul DE CONTRACT**

**Contract nr. MD-USMF- 475007-GO-RFQ din \_\_\_\_\_\_\_2025**

Prezentul Contract cu nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ semnat la \_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2025, între:

1) **Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova**, reprezentat de: Dl Emil Ceban, rector, cu sediul: mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165, Republica Moldova (denumit în continuare „Cumpărător”) pe de o parte și

2) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** reprezentat de: Dl/Dna \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul: \_\_\_\_\_\_\_ Republica Moldova (denumit în continuare „Furnizor”) pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT Cumpărătorul a solicitat o ofertă pentru achiziționarea ***Echipamentelor pentru laboratoare,*** întru implementarea subproiectului *„Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu” FORCE\_Farm”,* (denumit în continuare „Contract”) și a acceptat Oferta Furnizorului pentru livrarea de bunuri în temeiul Contractului cu valoarea de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) denumit în continuare „Prețul Contractului”.

Prețul Contractului nu include taxele vamale, accizele, taxele de proceduri vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Moldova, deoarece bunurile și serviciile achiziționate în temeiul prezentului contract sunt scutite de taxele vamale și fiscale în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu modificările ulterioare*.*

PRIN URMARE, părţile prezentului Contract sunt de acord asupra următoarelor:

1. Următoarele documente vor fi considerate parte integră a acestui contract:
2. Termeni și condiții de livrare, Specificații tehnice;
3. Anexa nr. 1. Oferta de preț, Anexa nr. 2. Fraudă și corupție;
4. În baza plății ce urmează a fi efectuată de către Cumpărător în folosul Furnizorului în modul menționat în prezentul Contract, Furnizorul semnează un Contract cu Cumpărătorul pentru executarea prevederilor Contractului și remedierea oricăror defecte depistate în conformitate cu prevederile Contractului.
5. Prin prezenta Cumpărătorul este de acord să efectueze plata după livrarea de bunuri și acceptarea Contractului și remedierea oricăror defecte, după caz, Prețul Contractului în conformitate cu Condițiile de Plată specificate în Contract.
6. Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice de la data semnării Contractului, respectiv pînă la\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
7. **Rezoluțiunea**
	1. **Rezoluțiunea pentru neachitare**

### Cumpărătorul, fără a aduce atingere oricărei alte prevederi pentru încălcarea Contractului, printr-o notificare scrisă de neîndeplinire a obligației trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul în întregime sau în parte:

#### dacă Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate Bunurile în perioada specificată în Contract sau în orice prelungire acordată acestuia.

#### dacă Furnizorul nu își îndeplinește orice altă obligație conform Contractului; sau

#### în cazul în care Furnizorul, în opinia Cumpărătorului, s-a angajat în practici frauduloase sau corupte, astfel cum sunt definite la Anexa 2 de mai jos, în adjudecarea sau perfectarea prezentului Contract.

### În cazul în care Cumpărătorul reziliază Contractul în întregime sau parțial, Cumpărătorul poate procura, în condițiile și în modul pe care îl consideră adecvat, Bunuri și/sau Serviciile conexe precum cele nelivrate sau neexecutate, iar Furnizorul va fi răspunzător față de Cumpărător pentru orice costuri suplimentare pentru Bunurile similare sau Servicii conexe. Cu toate acestea, Furnizorul va continua executarea Contractului în măsura în care nu este reziliat.

* 1. **Rezoluțiunea pentru insolvență**
		1. Cumpărătorul poate, în orice moment, rezilia contractul printr-o notificare a Furnizorului în caz de faliment sau insolvență a Furnizorului. În acest caz, rezilierea se va face fără compensaţii către Furnizor, cu condiţia ca o astfel de reziliere să nu prejudicieze sau să afecteze orice drept de acțiune sau remediu care îi revine sau va reveni ulterior Cumpărătorului.
	2. **Rezoluțiunea pentru comoditate**

### Cumpărătorul, printr-o notificare trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul, în totalitate sau în parte, în orice moment pentru comoditatea sa. Notificarea de reziliere va specifica faptul că rezilierea este pentru comoditatea Cumpărătorului, de asemenea, etapa la care executarea contractului de către Furnizor este reziliată și data la care această reziliere devine efectivă.

### Bunurile care sunt complete și gata de expediere în termen de douăzeci și opt (28) de zile de la primirea de către Furnizor a notificării de reziliere vor fi acceptate de către Cumpărător la termenii și prețurile Contractului. Pentru Bunurile rămase, Cumpărătorul poate alege:

* + - 1. Finalizarea și livrarea oricărei părți din Bunuri în conformitate cu termenele și prețurile Contractului și/sau
			2. Anularea celeilalte părți și efectuarea plății în suma convenită cu Furnizorul pentru bunurile livrate parțial și pentru materialele și părțile procurate anterior de către Furnizor.

### 6. **Fraudă și corupție**

În cazul în care Cumpărătorul stabilește că Furnizorul și/sau oricare dintre personalul său, sau agenții săi, sau subcontractanții săi, consultanții, furnizorii de servicii, furnizorii și/sau angajații acestora s-au implicat în activități corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive practicile (așa cum sunt definite în procedurile de sancțiuni ale Băncii în vigoare), în concurența pentru sau în executarea Contractului, atunci Cumpărătorul poate, după un preaviz de 14 zile adresat Furnizorului, să înceteze angajarea Furnizorului în temeiul Contractului și să anuleze contractul, precum și prevederile din punctul 5 se va aplica ca și cum o astfel de rezoluțiune ar fi fost făcută conform punctului 5.1 al prezentului contract

7. **Inspecții și Audituri**

* 1. Furnizorul va respecta toate instrucțiunile Cumpărătorului care corespund legislației aplicabile în țara de destinație.
	2. Ofertantul, precum și subcontractanțiii, prestatoriii de servicii, personalul agenților, va permite Băncii să inspecteze toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea Cumpărătorului**Adresa Beneficiarului: mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165Adresa poştală: mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165Telefon: 022-205-240Cod fiscal: 1007600000794 Banca: Banca: BC„Moldova-Agroindbank”SACod: AGRNMD2X723IBAN: | **Denumirea Furnizorului**Adresa Antreprenorului:Adresa poştală:Telefon:Cod fiscal:Banca:Cod:IBAN: |
| Emil Ceban, rector  | Numele, Prenumele administratorului  |
| Semnătura, ștampila | Semnătura, ștampila |

**FORMULARUL DE OFERTĂ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Data)

Către: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină

şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Adresa: mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165

Tel. 022-205-240

 Ne oferim să livrăm și instalăm bunurile ***Echipamente pentru laboratoare*** pentru subproiectul *„Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu” FORCE\_Farm”* *(Nr. Ref. MD-USMF-475007-GO-RFQ)* în conformitate cu Condițiile Contractului care însoțește această Ofertă pentru suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(suma în cuvinte și cifre) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (denumirea valutei) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Noi propunem să efectuăm livrarea și instalarea bunurilor descrise în Ofertă într-operioadă de maxim 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la data semnării Contractului.

Suma nu include taxele vamale, accizele, taxa de proceduri vamale și Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) în Moldova.

Această ofertă și acceptarea dumneavoastră scrisă vor constitui un Contract obligatoriu între noi. Înțelegem că nu sunteți obligat să acceptați cea mai mică cotație pe care o primiți sau orice Ofertă pe care o primiți.

Prin prezenta, confirmăm că această Ofertă respectă valabilitatea Ofertei solicitate în Cererea de cotații.

Semnatura autorizată:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele și titlul semnatarului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Furnizorul:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Număr de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Termenii și condițiile de livrare**

1. **Denumirea subproiectului:** „Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu” FORCE\_Farm”

**Cumpărător:** Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

1. **Tabelul de prețuri și livrare**

|  |
| --- |
| **Denumirea lotului nr.1:** Echipamente pentru laboratoare |
| **Nr.** | **Descrierea bunurilor** | **Cant.****(buc.)** | **Preț unitar, valută** | **Prețul total la destinația finală, inclusiv instalarea** | **Termenul de livrare** |
| 1. | **Moara planetară coloidală de laborator** | 1 |  |  | 100 zile calendaristice de la semnarea contractului |
| 2. | **Aparat pentru testul de dizolvare** | 1 |  |  | 100 zile calendaristice de la semnarea contractului |
| 3. | **Sistem cu 2 celule de difuzie** | 1 |  |  | 100 zile calendaristice de la semnarea contractului |
| 4. | **Spectrofotometru UV-VIS-NIR** | 1 |  |  | 100 zile calendaristice de la semnarea contractului |
| 5. | **Cromatograf de gaze** | 1 |  |  | 100 zile calendaristice de la semnarea contractului |
| 6. | **Detector de fluorescență** | 1 |  |  | 100 zile calendaristice de la semnarea contractului |
| 7. | **Recirculatoare bactericide cu raze ultraviolet (Tip 1)**  | 22 |  |  | 100 zile calendaristice de la semnarea contractului |
| 8. | **Recirculatoare bactericide cu raze ultraviolet (Tip 2)**  | 3 |  |  | 100 zile calendaristice de la semnarea contractului |
| 9. | **Recirculatoare bactericide cu raze ultraviolet (Tip 3)**  | 4 |  |  | 100 zile calendaristice de la semnarea contractului |
| 10. | **Frigider** | 2 |  |  | 100 zile calendaristice de la semnarea contractului |

***Notă: În cazul unei discrepanțe între prețul unitar și Totalul derivat din prețul unitar, prețul unitar va prevala. Dacă Furnizorul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.***

1. **Preţ fix:** Preţurile indicate mai sus sunt ferme şi fixe şi nu pot fi modificate pe durata valabilităţii contractului.

***Toate prețurile vor fi scutite de TVA cu drept de deducere. conform Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu ultimele modificări și completări (Hotărârea Guvernului nr. 149 din 09.03.2022 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa Nr. 2).***

1. Cumpărătorul își rezervă dreptul la momentul semnării contractului de a crește sau a reduce cu până la 15% cantitatea de bunuri specificată inițial fără nici o modificare a prețurilor unitare, precum și a altor termeni și condiții.
2. **Programul de livrare**: Livrarea, instalarea și instruireavor fi efectuate în termen de 100 zile calendaristice de la data semnării Contractului.
3. **Termenul/valabilitatea contractului:** Contractul prezent este valabil până la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. **Livrare și documente:** La livrare Furnizorul va prezenta următoarele documente către Plătitor:
5. **Factura fiscală** (la cota 0 TVA), cu indicarea descrierii bunurilor, a cantității, prețului per unitate și a sumei totale în conformitate cu Contractul;
6. **Actul de primire-predare și instalare,** cu indicarea descrierii bunurilor, a cantității, prețului per unitate și a sumei totale în conformitate cu Contractul;
7. **Certificatul de garanție** pentru bunurile solicitate.
8. **Plata** se va efectua după cum urmează: 100% după livrarea, instruirea și instalarea *Echipamentelor pentru laboratoare,* în baza facturii și a Actului de primire-predare și instalare, semnate de către reprezentanții legali al Furnizorului şi al Cumpărătorului.

 În cazul contractului semnat în valută străină cu un Furnizor rezident în țara Cumpărătorului, plata se va efectua în lei MD conform ratei de schimb a BNM în data efectuării plății.

1. **Legislația aplicabilă:** Contractul va fi interpretat în conformitate cu legile Republicii Moldova.
2. **Soluționarea litigiilor:** Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negociere neoficială, orice neînțelegere sau dispută între ei în temeiul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între Cumpărător și Furnizor, acesta va fi soluționat în conformitate cu procedurile din țara Cumpărătorului.
3. **Garanție:** Echipamentul pentru laboratoare oferit va fi acoperit de garanția producătorului pentru cel puțin 2 ani din momentul livrării și instalării bunurilor.

## Instructiuni de ambalare si marcare: Furnizorul va utiliza ambalarea standard a Bunurilor conform cerințelor pentru a preveni deteriorarea sau deteriorarea acestora în timpul tranzitului către destinația lor finală, așa cum este indicat în Contract.

1. **Defecte:** Toate defectele vor fi corectate de către Furnizor fără nici un cost pentru Cumpărător în termen de 30 de zile de la data notificării de către Cumpărător.

Numele și adresa unității de service pe care defectele urmează să fie remediate de Cumpărător în perioada de garanție:

Adresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Neexecutare:** Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, poate anula contractul dacă Furnizorul nu livrează bunurile în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Cumpărător, fără a avea vreo obligație față de Furnizor.
2. **Forță majoră:** Furnizorul nu va fi nu va fi responsabil pentru pierderea garanției sale de bună execuție, daune lichidate sau reziliere pentru neîndeplinire obligație dacă și în măsura în care întârzierea sa în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor care îi revin în temeiul Contractului este rezultatul unui eveniment de forță majoră.

În sensul acestei Clauze, „Forță Majoră” înseamnă un eveniment sau o situație în afara controlului Furnizorului care nu este previzibilă, este inevitabilă și originea sa nu se datorează neglijenței sau lipsei de grijă din partea Furnizorului. Astfel de evenimente pot include, dar fără a se limita la, acte ale Cumpărătorului în calitatea sa suverană, războaie sau revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină și embargouri de mărfuri.

Dacă apare o situație de Forță Majoră, Furnizorul va notifica prompt Cumpărătorul în scris despre această situație și cauza acesteia. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul solicită altfel în scris, Furnizorul va continua să își îndeplinească obligațiile în temeiul Contractului, în măsura în care este rezonabil de practic, și va căuta toate mijloacele alternative rezonabile de executare care nu au fost împiedicate de evenimentul de forță majoră.

1. **Specificații tehnice necesare**

Descrierea generală

1. Toate bunurile și materialele care urmează să fie încorporate în bunuri trebuie să fie noi, nefolosite și ale celor mai recente și actuale modele, încorporând toate îmbunătățirile recente ale designului și materialelor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste specificații.
2. Bunurile furnizate trebuie să fie adecvate pentru a condițiile de lucru în laborator. Temperatura în încăperi variază de la +15 C la +30 C, iar umiditatea variază de la 5 la 95 la sută. Sursa de alimentare este la 220 volți, 50 Hz.

Detalii specifice și standarde tehnice

**Lotul 1**

|  |
| --- |
| **Denumirea lotului: Echipamente pentru laboratoare** |
| **Nr.** | **Denumirea bunului** | **Cantitate** | **Unitate** | **Specificațiile tehnice solicitate** | **Specificațiile tehnice ofertate** |
| 1.1 | Moara planetară coloidală de laborator | 1 | buc. | Moară micro cu cel puțin 2 stații de măcinare destinată pentru o gamă largă de aplicații, pentru măcinarea fără pierderi până la o finețe finală de 100 nm a materialelor dure, mijlocii-dure și casante. Măcinarea să poată fi efectuată: uscat~~,~~ în suspensie sau în gaz inert.Principiul de măcinare să fie bazat pe forța de impact.Tipul de material măcinat: dur, mediu-dur, casant.Număr de stații de măcinare: cel puțin două.Elementele de măcinare: vase de măcinat și bile de măcinat.Materiale ale elementelor de măcinare: agat, corindon sinterizat, nitrură de siliciu, oxid de zirconiu, oțel inoxidabil întărit, carbură de tungsten metal dur.Dimensiuni disponibile pentru vasul de măcinat: 20, 45, 80 ml.Diametrul bilei de măcinat: 0.1 - 20 mm sau mai larg.Dimensiunea maximă a particulelor de măcinat: 5 mm.Cantitate probă: în diapazonul 1-60 ml sau mai larg.Finete finală: < 0.1 µm.Timpul de măcinare până la finețea analitică: ≤ 3 min.Procesul de măcinare poate fi umed sau uscat. Posibilitate de măcinarea în gaz inert.Posibilitatea măsurării presiunii și temperaturii gazului.Viteza maximă de rotație a vaselor de măcinat: ≥ 2200 rpm.Viteza de rotație a discului principal: 150-1100 rpm sau mai larg.Diametrul efectiv al discului principal: ≤140 mm.Accelerație centrifugă (considerând g=9,81 m/s²): ≥ 95 g.Interfata: USB.Disponibilitatea indicației digitale a numărului real de rotații ale discului purtător.Disponibilitatea timpului de măcinare programabil, pauzelor și ciclurilor de măcinare.Prezența funcției de verificării automate a parametrilor înainte de fiecare măcinare.Disponibilitatea unui sistem de protecție la suprasarcină cu control și indicare automată a vitezei.Prezența unui ecran tactil integrat, care va permite lucru simplu și precis cu meniul echipamentului.În camera de măcinare să fie prezentă ventilația forțată.Alimentare electrică: 200-240 V, 50Hz, puterea ≤ 1200 W.Nivelul de presiune acustică de emisie la locul de muncă conform DIN EN ISO 3746, nivel de zgomot ≤ 80 dB.Manual de operare. **Oferta trebuie să includă*** Unitatea de bază
* Vase de măcinare din agat de 80 ml – 2 buc
* Bile de măcinare din agat de 15 mm – 20 buc
* Alpha-Cyclodextrină 2.5 g, puritate HPLC >95%, masa moleculară 972.84.
* Chitosan 25 g, masa moleculară (177.20)n.

Termen de garanție minim 24 de luni.**Instruire în utilizarea sistemului: 3-5 persoane- 8 ore.** |  |
| 1.2 | Aparat pentru testul de dizolvare | 1 | buc. | Tester de dizolvare conform cu cerințele Farmacopeei Europene și Statelor Unite (USP).Nimărul de stații de testare: nu mai puțin de 6.Compatibil cu metoda USP 1 (coșuri), USP 2 (arbori cu palete), USP 5 (paletă peste disc), USP 6 (cilindru rotativ) și dizolvare intrinsecă.Baie de apă cu circulator extern cu sistem de auto amorsare și control din controllerul principalSistem de ghidare electronic pentru calificarea sistemuluiSistem de schimbare geometrii (padele, coșuri) facil cu auto ajustare a înălțimiiDomeniul de control al temperaturii: ambient - 55 °C sau mai larg.Acuratețea de control a temperaturii: minim ± 0,25 °C.Domeniul vitezei de rotație: 25 – 300 rpm sau mai larg.Acuratețe rotații: ± 1 rpmSenzor de temperatură Pt100 extern.Volumul vasului va permite lucrul cu vase între 25 - 2000 mL.Încălzitor extern inclus pentru reducerea vibrațiilor și asigurarea unei temperaturi constante.Posibilitate de prelevare manuală a probelor.Dotat cu afișaj de tip touchscreen cu diagonala de minim 5” sau echivalent. Sistemul de control va permite lucrul automat (minim 50 de metode ce pot fi setate) sau manual Conectivitate: USB-A, USB-B, RS-232.**Oferta trebuie să includă**Set de coșuri, metoda USP 1, pentru toate stațiile de testare – pentru 6 posturiSet de arbori cu palete, metoda USP 2, pentru toate stațiile de testare – pentru 6 posturiCapace pentru toate vasele de măsurare pentru a preveni evaporarea.Vase de lucru clare de 1000 ml – 6 bucTermen de garanție minim 24 de luni.**Instruire în utilizarea sistemului: 3-5 persoane- 8 ore.** |  |
| 1.3 | Sistem cu 2 celule de difuzie | 1 | buc. | Aparat cu celule de difuzie pentru laborator destinat pentru produse transdermice și topice.Numărul de stații de testare: minim 2.Celule de difuzie verticală disponibile cu cel puțin următoarele volume: 5, 7.5, 12.5 și 20 mL cu sau fără purjare.Intervalul de setare al rotațiilor: 350 – 1000 rpm sau mai larg.Intervalul de setare al temperaturii: 30 – 40°C sau mai larg.Rezoluția de setare a temperaturii: nu mai mică 0.1⁰C.Acuratețea temperaturii: ±0.1 °C sau mai mică.Senzor de temperatură Pt100.Posibilitatea de setare a nu mai puțin de 10 protocoale de analiză.Numărul intervalelor de prelevare: nu mai mic de 10.Puterea încălzitorului: nu mai mică de 100 W.Debitul: nu mai mic de 12 L/min.Numărul de cronometre incluse: cel puțin 1.Interfață RS-232 pentru conectarea la printer.Alimentare: 220-230 V, 50 Hz.**Oferta trebuie să includă**Celule de difuzie din sticlă cu orificiul de 9 mm și volumul de 5 mL – cel puțin 2.Termen de garanție minim 24 de luni.Manual de operare. **Utilaj de suport** pentru sistemul de difuzie: ***Baie cu ultrasunet digitală cu încălzire:*** Baie de curățare cu ultrasunet cu control digital al timpului și temperaturii.Rezervor cu corp dublu, realizat complet din otel inoxidabil si cu dispozitiv de evacuare a apei.Capacitate: 5-6 litri.Diapazon de setare a timpului: de la 0 la 99 min sau mai larg.Diapazon de încălzire: amb. +5ºC pînă la 80ºC sau mai larg.Indicator luminos când echipamentul este pus în funcție.Inaltime/Latime/Adancime (utilă): ≥ 14 x 24 x 14 cm.Puterea generată: minim 110W.Greutate: <4 kg. Baia va fi dotată cu coș universal, coș pentru articole mici, capac cu mâner și dispozitiv de scurger;**Agitator Vortex:**Agitator vortex cu selector de agitare și posibilitate de lucru în mod continuu sau la atingereBaza cu 4 ventuze pentru aderență completă.Frecvența: ≥ 3000 rpm.Control vitezaMișcare de tip orbitalăPlatformă standard dimensiunile de minim 75x75 mmExterior acoperit cu polipropilenă pentru o rezistență ridicată la agenți chimiciTrebuie să includă – platformă pentru tuburi cu diam de 10 mm cu minim 16 poziții; platformă pentru tuburi cu diam de 12 mm cu minim 9 poziții; platformă pentru tuburi cu diam de până la 50 mm; platformă pentru tuburi cu diam de 25 mm cu minim 4 poziții.**Instruire în utilizarea sistemului: 3-5 persoane- 8 ore.**Termen de garanție pentru utilajul de suport minim 24 de luni. |  |
| 1.4 | Spectrofotometru UV-VIS-NIR | 1 | buc. | Spectrometru UV-Vis-NIR cu dublu fascicul, cu monocromator, cu inregistrare directa a raportului semnalelor de proba si referinta si viteza foarte mare de scanare. Monocromator in montura Czerny-Turner si punerea la punct automata a surselor spectrale de Vizibil si UV. Spectrometrul este prevazut standard cu un suport de cuve 1x1 (adaptat pentru cuve de 10mm)Caracteristici tehnice si de performanta • Sistem optic dublu fascicul cu monocromator Czerny-Turner cu retea holografica cu cautarea automata a picului lampii• Detectore (doua) cu fotodiode cu siliciu sau echivalent• Domeniul spectral: 190-1200 nm sau mai extins• Acuratetea lungimii de unda: +/- 0,01 nm• Reproductibilitatea lungimii de unda: +/- 0,02 nm sau mai buna• Latimea benzii spectrale; 1,5 nm• Acuratetea fotometrica : +/- 0,0004 A sau mai buna• Acuratetea fotometrica : +/- 0,0008 A sau mai buna• Viteza de scanare reglabila intre: 5 - 10000 nm/min sau mai buna• Surse de radiatii: lampa de tungsten-halogen pentru Vizibil si Deuteriu pentru domeniul UV. Schimbarea lampilor se face automat la o lungime de unda ce poate fi selectata de utilizator.• Moduri de lucru: Absorbtie, Transmisie (%) si Reflexie (%)• Domeniul fotometric: +/- 3 Abs• Scanare spectrala• Lumina parazita (Stray Light) : < 0,0001 %T sau mai buna• Stabilitatea liniei de baza ( Driftul fotometric ) : < 0,0003 A/hr sau mai buna• Repetabilitatea fotometrica : +/- 0,001 A (0 – 0,5 A)• Repetabilitatea fotometrica : +/- 0,001 A (0 – 1,0 A)• Viteza de deplasare intre doua lungimi de unda: 15000 nm/min• Planeitatea liniei de baza : < 0,00012 A (190-1100nm)• Zgomotul fotometric : ≤ 0,00002 A • Spectrometru UV-VIS-NIR complet automatizat, controlat exclusiv prin software-ul Cintral instalat pe un computer extern. **Specificatii software** Masuratori la lungimi de unda fixe prestabilite (una sau mai multe lungimi de unda)  Inregistrarea de spectre, scanare in timp si masurarea in puncte fixe.  Permite analiza spectrala - cautare de maxime si minime (Peak and Valley), prelucrarea matematica a spectrelor, derivate pana la ordinul patru, corectia liniei de baza, suprapuneri de spectre, aditia sau scaderea de spectre .  Analiza cantitativa o Mono-component folosind lungimi de unda prestabilite (una sau mai multe lungimi de unda) cu masurarea inaltimii sau ariei picului pe baza unei curbe de calibrare. Curbele de calibrare pot fi construite printr-un numar nelimitat de puncte;o Multi-component – Pentru quantificarea unui numar de componente dintr-un amestec necunoscut pe baza unor calibrari existente; Permite selectarea tipului curbei de calibrare (liniara cu sau fara trecere prin origine, de gradul doi, de gradul 3, segmentata); Autodiagnosticarea cu calibrarea lungimii de unda si efectuarea liniei de baza (poate fi setata sa fie efectuata la pornirea aparatului si in timpul analizei); Aplicatii pentru validarea sistemului – Include teste automate care permit utilizatorului sa execute teste in conformitate cu normele GLP/GMP, din US Pharmacopeia, European Pharmacopeia, British Pharmacopeia, French Pharmacopeia si Australian Pharmacopeia. **Oferta trebuie să includă*** Unitatea de baza spectrofotometru UV VIS NIR
* Suport universal pentru cuve cu drum optic de 10, 20, 30, 40, 50 si 100 mm
* Sferă integratoare pentru măsurători probe solide până la 800 nm
* PC cu monitor, tastatură și sistem de operare – configurație în conformitate cu necesitățile softului
* Cuve din sticlă cu drum optic de 10 mm – 2 buc

Cuve din cuart cu drum optic de 10 mm – 2 bucTermen de garanție minim 24 de luni.**Instruire în utilizarea sistemului: 3-5 persoane- 8 ore.** |  |
| 1.5 | Cromatograf de gaze | 1 | buc. | **1. Cuptorul pentru coloane** * Gaz cromatograf automatizat controlat prin microprocesor.
* Toate setarile parametrilor cuptorului, injectorilor, detectorilor sa se poate face din display-ul cromatografului (de tip senzitiv), cat si din soft.
* Parametrii si cromatogramele in timp real, sa fie afisati atat pe display cat si pe monitorul calculatorului.
* Domeniu de temperatura: Domeniu de temperatură: cel puțin 10°C peste temperatura ambientală și până la 450°C, cu posibilitate de extindere la temperaturi sub zero (cel puțin -99°C (cu accesorii optionale)
* Protectie la supraincalzire: la peste 450°C
* Cuptor cu temperatura programabila: minim 4 paliere si 3 rampe (temp max 450°C)
* Trebuie să permită răcirea cuptorul de la 450°C la 50°C în mai puțin de 2 minute
* Afisare digitala a presiunii pentru injectoarele capilare.
* Control automat prin valve cu solenoid al debitului de splitare si al valvelor pentru probe gazoase
* Posibilitatea de programare a minim 30 de evenimente (modificari de parametrii) de-a lungul unei analize
* Posibilitatea achizitiei simultane de date de la minim 2 canale

**2. Injector split/splitless capilar – 1 buc.*** Injectarea unui volum mare de proba: 150 μl manual.
* Sa permita utilizarea a diferite tehnici de injectare: cu splitare, fara splitare.
* Raport de splitare ajustabil foarte usor pentru o gama larga de analize, cu control automat al valvei.
* Filtru de carbune activ pentru prevenirea contaminarii valvei de splitare si a aerului din laborator.
* Programarea temperaturii: 50° … 450°C in pasi de 1°C.
* Control electronic al presiunii pe capul coloanei si setare automata a debitului si a raportului de splitare.
* Posibilitate de lucru la debit/presiune constant si/sau programabil.

**3. Detector cu ionizare in flacara (FID)-1 buc.*** Limită de detecție <3\*10-12 g C/sec octane.
* Linearitate: >107.
* Control electronic al debitelor, pentru aer si hidrogen prin software.
* Aprindere automata a flacarii.
* Sistem de siguranta in cazul stingerii accidentale a flacarii.
* Temperatura de operare: 100° … 450°C in pasi de 1°C
* Să nu necesite make-up – va funcționa numai cu Hidrogen si cu Aer.

**4. Autosampler lichide**- Viteză de injectție programabilă în minim3 moduri: normal, rapid și lent- Număr minim de poziții 100 pentru vialuri de 1.5-2 ml- Poziții separate de pentru vialuri de spălare și reziduuri – minim 4 din fiecare- trebuie să poată funcționa cu seringi de 0.5, 5 sau 50 µL- Posibilitate programare spălare înainte și după injecție- Repetabilitate < 0.5% RSD**5. Software cu bază de date de tip Oracle sau echivalent****6. PC cu monitor, tastatură și sistem de operare – configurație în conformitate cu necesitățile softului****7. Kit generare gaze**- Generator de Hidrogen cu un debit de pana la 100 ml/min si puritate a gazului 99.9995%, cu presiune de ieșire adaptabilă în funcție de necesitățile cromatografului; consum apa de maxim 0.15 l/zi- Generator de Aer Zero Grade cu un debit de pana la 1.5 L/min si un continut de Hidrocarburi in aerul obtinut <0.05 ppm- Compresor de aer\* Compresor fara ulei cu izolatie fonica si uscator\* Presiune de iesire: 5.0-8.0 Bari\* Eficienta compresor: minim 60 l.min/ 5 bar\* Capacitate tank de stocare: 10 litri\* Nivel de zgomot: ≤ 49 dB [A]**Instruire în utilizarea sistemului: 3-5 persoane- 8 ore.**Termen de garanție minim 24 de luni. |  |
| 1.6 | Detector de fluorescență | 1 | buc. | Detector de fluorescență complet inert compatibil cu sistemul Waters Acquity Premier și controlabil din softul Empower 3 al echipamentului • Domeniu lungimi de unda excitatie: 200 la 890 nm • Domeniu lungimi de unda emisie: 210 la 900 nm • Latime spectrala: 20 nm • Acuratete lungime de unda: ±3 nm prin intermediul unui filtru de Erbiu • Repetabilitate lungime de unda ±0.25 nm • Sensibilitate: Raman peak of water ≥1000 • Domeniu de masurare: 0.001 la 10000 EU • Rata de achizitie: pana la 80 Hz sau mai mare • Sursa de lumina: lampa de xenon/Hg garantata minim 1000 ore • Geometrie celula de masurare: cu iluminare axiala • Volum celula de masurare: maxim 2 µl cu limita de presiune de minim 450 psi**Instruire în utilizarea sistemului: 3-5 persoane- 8 ore.**Termen de garanție minim 24 de luni. |  |
| 1.7 | Recirculatoare bactericide cu raze ultraviolete (Tip1)  | 22  | buc. | Corp - otel inoxidabil, putere motoare 80m3/oră, sursa de emisie-2 lămpi bactericide de 15W, durata medie de ardere a lămpilor – 8000 ore, tensiunea de alimentare – 220V, frecvență- 50 Hz, consumul de energie electrică - nu mai mult de 60 W, dotată cu telecomandă, clasa de protecție conform GOST 12.2.025-76 - clasa I tip N, greutate - cel mult 3,200g, termen de garanție minim 24 luni. |  |
| 1.8 | Recirculatoare bactericide cu raze ultraviolete (Tip2)  | 3 | buc. | Corp - otel inoxidabil, putere motoare 200m3/ora, sursa de emisie este 2 lămpi bactericide de 30W, durata medie de ardere a lămpilor – 10800 ore, tensiunea de alimentare – 220V, frecvență-Hz 50, consumul de energie electrică - nu mai mult de 180 w, dotata cu telecomandă, clasa de protecție conform GOST 12.2.025-76 - clasa I tip N, greutate - cel mult 7,200g , termen de garanție minim 24 luni. |  |
| 1.9 | Recirculatoare bactericide cu raze ultraviolete (Tip3)  | 4 | buc. | Corp - otel inoxidabil, putere motoare 87m3/ora, sursa de emisie este 2 lampi bactericide de 15W, durata medie de ardere a lămpilor – 10800 ore, tensiunea de alimentare – 220V, frecvență-Hz 50, consumul de energie electrică - nu mai mult de 50 w, dotata cu telecomandă, clasa de protecție conform GOST 12.2.025-76 - clasa I tip N, durata de garanție minim 24 luni. |  |
| 1.10 | Frigider | 2 | buc. | Tip: Frigider vertical;Numărul de camere: 2;Număr de uşi: 2;Camera de congelare în partea de sus;**Caracteristici tehnice:**Diapazon de temperatură reglabilă în frigider: +2°C ÷ +8°C, sau mai larg;Diapazon de temperatură reglabilă în congelator: -18°C ÷ -25°C, sau mai larg;Capacitate totală: nu mai puțin de 200 L;Capacitate/Volum frigider: cel puţin 160 L;Capacitate/Volum congelator: cel puţin 40 L;Dezgheţare frigider: No Frost;Dezgheţare congelator: No Frost.Sursă de alimentare: 230V/50Hz;Clasa de eficienţă energetică: A+ / E (EU standard).Iluminare: Tip LED.**Siguranţa**Autonomie fara curent: cel puţin 10 ore;**Termen de garanţie**: Cel puţin 2 ani |  |

**Servicii de instalare**

Instalarea ***Echipamentului pentru laboratoare,*** conform parametrilor tehnici solicitați, va avea loc în incinta Blocului didactic nr. 2, mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Malina Mică, 66, et.3, va fi efectuat de un tehnician(i) care va instala , conform prevederilor contractuale și datelor prezentate în ofertă.

1. **Parametri de performanță**

Furnizorul confirmă respectarea următoarelor specificații {**Furnizorul va specifica orice eventuale devieri**}.

1. **Eşec în executarea contractului şi daune:** Cumpărătorul poate rezilia Contractul în cazul în care Furnizorul nu reușește să livreze Bunurile, în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, prin expedierea de către Cumpărător a unui preaviz de 21 de zile, fără ca acest lucru să impună oricare răspundere din partea Furnizorului.

 NUMELE FURNIZORULUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Semnătura autorizata\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Loc:

 Data:

**Anexa 1**

**Ofertă de preț**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Data)

1. **Denumirea subproiectului:** „Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu” FORCE\_Farm”

**Cumpărător:** Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

**Prețuri și condiții de livrare:**

|  |
| --- |
| **Denumirea lotului nr.1:** Echipamente pentru laboratoare |
| **Nr.** | **Denumirea bunurilor** | **Descriere** | **Cantitatea (buc.)** | **Preț unitar DDP Chișinău** *Se va indica valuta ofertei* | **Preț total DDP Chișinău** *Se va indica valuta ofertei* |
| 1.1 | Moara planetară coloidală de laborator |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Aparat pentru testul de dizolvare |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Sistem cu 2 celule de difuzie |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Spectrofotometru UV-VIS-NIR |  | 1 |  |  |
| 1.5 | Cromatograf de gaze |  | 1 |  |  |
| 1.6 | Detector de fluorescență |  | 1 |  |  |
| 1.7 | Recirculatoare bactericide cu raze ultraviolet (Tip1)  |  | 22 |  |  |
| 1.8 | Recirculatoare bactericide cu raze ultraviolet (Tip2)  |  | 3 |  |  |
| 1.9 | Recirculatoare bactericide cu raze ultraviolet (Tip3)  |  | 4 |  |  |
| 1.10 | Frigider |  | 2 |  |  |

Semnătura autorizata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele și titlul semnatarului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele furnizorului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Număr de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Anexa 2***

**Fraudă și corupție**

***(Textul din prezenta Anexă nu se modifică)***

1. **Scop**
	1. Orientările anticorupție ale băncii și prezenta anexă se aplică în ceea ce privește achizițiile în cadrul operațiunilor de finanțare a proiectelor de investiții bancare.
2. **Cerințe**
3. Banca solicită debitorilor (inclusiv beneficiarilor de finanțare a Băncii); ofertanți (aplicanți/solicitanți), consultanți, contractori și furnizori; orice subcontractanți, sub-consultanți, furnizori de servicii sau furnizori; orice agenți (declarați sau nu); și oricare dintre personalul lor, să respecte cele mai înalte standarde de etică în timpul procesului de achiziție, selecție și executare a contractelor finanțate de bancă și să se abțină de la fraudă și corupție.
4. În acest scop, Banca:
5. Definește, în sensul prezentei dispoziții, termenii prezentați mai jos după cum urmează:
6. "practică coruptă" înseamnă a oferi, a da, a primi sau a solicita, direct sau indirect, orice are valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;
7. "practică frauduloasă" este orice act sau omisiune, inclusiv denaturarea, care induce în eroare cu bună știință sau imprudență sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține beneficii financiare sau de altă natură sau pentru a evita o obligație;
8. "practică coluzivă" este un aranjament între două sau mai multe părți menit să atingă un scop necorespunzător, inclusiv să influențeze în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;
9. "practica coercitivă" este acțiunea de a afecta sau dăuna sau amenința să afecteze sau să dăuneze, direct sau indirect, oricare parte sau proprietatea părții pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei părți;
10. "practica obstructivă" este:
11. distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în mod deliberat a probelor materiale de investigație sau formularea de declarații false în fața anchetatorilor pentru a împiedica în mod esențial o anchetă a Băncii cu privire la acuzațiile de practică coruptă, frauduloasă, coercitivă sau coluzivă; și/sau amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să își dezvăluie cunoștințele cu privire la aspecte relevante pentru anchetă sau de a continua ancheta; sau
12. acte menite să împiedice în mod semnificativ exercitarea drepturilor de inspecție și de audit ale Băncii prevăzute la punctul 2.2 de mai jos.
13. Respinge o propunere de atribuire în cazul în care Banca stabilește că firma sau persoana fizică recomandată pentru atribuire, oricare dintre personalul său, sau agenții săi, sau sub-consultanții, subcontractanții, prestatorii de servicii, furnizorii și/ sau angajații acestora, s-a angajat, direct sau indirect, în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în competiția pentru contractul în cauză;
14. În plus față de căile de atac prevăzute în Acordul legal relevant, poate lua și alte măsuri adecvate, inclusiv declararea unei achiziții ca eșuate, în cazul în care Banca stabilește în orice moment că reprezentanții Împrumutatului sau ai unui beneficiar al oricărei părți a mijloacelor financiare din împrumut s-au angajat în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în timpul procesului de achiziție, selectarea și/sau executarea contractului în cauză, fără ca Împrumutatul să fi luat măsuri prompte și adecvate satisfăcătoare pentru Bancă pentru a combate astfel de practici atunci când acestea apar, inclusiv prin faptul că nu a informat Banca în timp util în momentul în care a luat cunoștință de asemenea practici;
15. În conformitate cu Orientările anticorupție ale băncii și în conformitate cu politicile și procedurile de sancțiuni în vigoare ale Băncii, poate sancționa o firmă sau o persoană fizică, fie pe termen nelimitat, fie pentru o perioadă de timp declarată, inclusiv prin declararea publică a unei astfel de firme sau persoane fizice ca fiind neeligibile (i) de a li se atribuite sau de a beneficia în alt mod de un contract finanțat de Bancă, financiar sau în orice alt mod[[1]](#footnote-1); (ii) să fie subcontractant, consultant, producător sau furnizor desemnat[[2]](#footnote-2) sau prestator de servicii al unei firme de alt fel eligibile care i se atribuie un contract finanțat de Bancă; și (iii) să primească mijloace financiare din orice împrumut acordat de Bancă sau să participe în alt mod la pregătirea sau implementarea oricărui proiect finanțat de Bancă;
16. solicită ca o clauză să fie inclusă în documentele de ofertă/cerere de propuneri și în contractele finanțate printr-un împrumut bancar, care impune (i) ofertanților (aplicanților/solicitanților), consultanților, contractanților și furnizorilor, precum și subcontractanților, subconsultanților, prestatorilor de servicii,, personalului agenților, să permită Băncii să inspecteze[[3]](#footnote-3) toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

Semnătura autorizata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele și titlul semnatarului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Pentru a evita orice îndoială, ineligibilitatea unei părți sancționate de a i se atribui un contract va include, fără limitare, (i) solicitarea de precalificare, exprimarea interesului pentru o consultanță și ofertarea, fie direct, fie în calitate de subcontractant desemnat, consultant desemnat, producător sau furnizor desemnat sau prestator de servicii desemnat, în ceea ce privește un astfel de contract, și (ii) încheierea unui act adițional sau a unei modificări care introduce o modificare semnificativă a oricărui contract existent. [↑](#footnote-ref-1)
2. Un subcontractant desemnat, un consultant desemnat, un producător sau un furnizor desemnat sau un furnizor de servicii desemnat (se utilizează nume diferite în funcție de documentul de ofertare respectiv) este unul care a fost: (i) inclus de ofertant în cererea sau oferta sa de precalificare, deoarece aduce experiență și know-how specifice și critice care permit ofertantului să îndeplinească cerințele de calificare pentru oferta respectivă; sau (ii) numit de Împrumutat. [↑](#footnote-ref-2)
3. Inspecțiile în acest context sunt, de obicei, de natură investigativă (adică medico-legală). Acestea implică activități de informare întreprinse de bancă sau de persoane desemnate de bancă pentru a aborda aspecte specifice legate de investigații/audituri, cum ar fi evaluarea veridicității unei acuzații de posibilă fraudă și corupție, prin intermediul mecanismelor adecvate. O astfel de activitate include, dar nu se limitează la: accesarea și examinarea evidențelor financiare și a informațiilor unei firme sau ale unei persoane fizice și realizarea de copii ale acestora, după caz; accesarea și examinarea oricăror alte documente, date și informații (pe suport de hârtie sau în format electronic) considerate relevante pentru investigație/audit și realizarea de copii ale acestora, după caz; intervievarea personalului și a altor persoane relevante; efectuarea inspecțiilor fizice și a vizitelor la fața locului; și obținerea verificării de către terți a informațiilor. [↑](#footnote-ref-3)